КОМПЛЕКТАЦИЯ

A) Контроллер

B) Всасывающий шланг из ПВХ Crystal 4x6 (2 м) + (4 м)

C) Полиэтиленовый напорный шланг (5 м)

D) Шурупы и дюбели для установки кронштейна (=6 мм)

E) Донный фильтр (PVC) 2 шт.

F) FPM инжекторные обратные клапаны (3/8”) .

G) Датчики pH и Redox (Rx по запросу)

H) Хомут для закрепления держателей PSS3 на трубе 2 "(D=50 мм)

I) pH 4, pH 7, 465 mV(по запросу), H2O комплект буферных растворов

L) Переходник для клапана впрыска x 2

M) Шарики для датчика хлора

N) Щётка для чистки датчика хлора

O)Тестер воды

P) Измерительная ячейка

Q) Фильтр Minor 5”

Примечание: все изображения в этом руководстве носят индикационный характер.

Настенный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты (В – Ш – Д)    	234x162x108 мм

Вес       			1 кг

Питание 50 Гц   		230 В

Потребляемая мощность       	12 Вт или 18 Вт 26Вт

Производительность		0,4 л/ч; 1,5 л/ч; 5 л/ч

Противодавление        	1,5 бар

Управление насосами		Вкл .- Выкл.

Шкала измерений		0 ÷ 14.0 pH;

Redox 0÷ +1000 мВ

Хлор 0.0 ÷ 5.0 ppm

Точность  	               	+/- 0,1 pH; ± 10 мВ; 0,1ppm

Погрешность			±0.02 pH; ± 3 мВ; 0,1ppm

Калибровка электродов	Автоматическая

ВНИМАНИЕ

Настройка

Функции:

- Калибровка (Нажмите и удерживайте клавишу Cal 3 сек.):

  - Выберите тип калибровки pH или редокс с помощью клавиш Up или Down.

  - Стандартные растворы для калибровки pH это буферные растворы 7 и 4 и для редокс буферный раствор 465 мВ

- Нажмите одновременно Cal и Set и держите 5 сек для запуска программы

настройки (Program Setup):

  - Program_Menu (Программное меню) (Нажмите Enter для установки следующих функций)

    - Language_ (Язык)_ (Возможно выбрать 6 языков RU, EN, IT, SP, DE, FR)

    - Rx_Measure

      - setpoint(уставка)___750_mv (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter.Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 1200 мВ

      - sp_type___low(тип дозирования)(выберите тип LOW или HIGH)

      - ofa_time_000_min(время OFA) (Выберите значение от 1 до 240 минут или Off)

      - alr_band__000_mV(аварийный диапазон) (Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 300 мВ )

      - Type__PROP(Тип_Проп) (Выберите тип работы дозирующего насоса между OFF, PROP или ON/OFF )

    - ph_Measure(измерение pH)

      - setpoint____7.4ph(Уставка) (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter.Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 14 pH ).

      - sp_type___acid(тип дозирования) (выберите значение ACID или ALKA)

      - ofa_time_000_min(время ofa) (Выберите значение от 1 до 240 минут или Off)

      - alr_band__000_ph(аварийный диапазон) (Выберите значение от 1 pH до 3 pH)

      - Temp__25*C(Выберите значение клавишами enter, up или down) только для pH измерения.

      - Type__PROP (Тип__Проп)  (Выберите тип работы дозирующего насоса между OFF, PROP или ON/OFF)

    - Измерение хлора

      - Setpoint___1.2_ppm(Уставка) (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter.Возможно выбрать значения в диапазоне от 0.0 до 5.0 ppm)

      - sp_type___low(тип дозирования) (Выберите значение LOW или HIGH)

      - ofa_time_000_min(время ofa) (Выберите значение от 1 до 240 минут или Off)

      - AlrBand__1.0ppm (аварийный диапазон) (Выберите значение от 0.0 до 5.0 ppm )

      - Type__PROP (Тип__Проп)  (Выберите тип работы дозирующего насоса между OFF, PROP или ON/OFF)

    - Flow_(Расход)( Отрегулируйте параметр с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter между Disable (Выключено) или Enable (включено)

    - Cal (Калибровка)(Выберите необходимое значение)

          - Full(Полная) (pH 7 и 4, Redox 465 mV растворы)

          - Easy(Лёгкая) (pH 7, Redox 465 mV растворы)

          - Off (Отключена)Калибровка отключена

    - Password(Пароль) (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter. Стандартное значение 0000)

- Выход из режима программирования и сохранение - клавиша ESC

    - Rele Func. Alr (Аварийное реле)(Выберите выход реле: аварийное или измерение Redoxe)

    - P. ON Delay(Задержка при включении) (Данная задержка срабатывает только при отключении-включении питания от станции. Задержка может быть отключена (Off – заводская установка) или установлена на значение от 1 до 60 минут)

    - Flow delay off(Задержка по потоку) (Срабатывает при отключении-включении циркуляционного насоса. Задержка может быть отключена (Off – заводская установка) или установлена на значение от 1 до 60 минут)

    - REED LOG  NO( Логика датчика потока) (Настройте вход REED : N.O. («нормально открытый») или N.C. («нормально закрытый»)

    - RESET CALIBRATION(Сброс калибровки) (Для восстановления заводских настроек калибровки)

          - Reset CL (Нажмите Enter и выберите reset (yes или no) и подтвердите выбор клавишей Enter)

          - Reset ph (Нажмите Enter и выберите reset (yes или no) и подтвердите выбор клавишей Enter)

          - Reset rx (Нажмите Enter и выберите reset (yes или no) и подтвердите выбор клавишей Enter)

    - Reset all parameters(Сброс всех параметров) (Нажмите Enter и выберите reset (yes или no) и подтвердите выбор клавишей Enter)

    - Control panel(Контрольная панель) (Отображение значений входных сигналов измерения pH=mV; Rx=mV; CL=μA; Температура=Ом)

  - Exit______save (Выберите значение клавишами up или down и подтвердите Enter)

- Закачка насоса. Нажмите клавишу UP на 1 сек. Для включения насоса хлора.

  - priming_____1.2PPm

- Закачка насоса. Нажмите клавишу DOWN на 1 сек. Для включения насоса pH .

  - priming_____7.2ph

- Станция дозирует в пропорциональном режиме по мере приближения значений к уставке (минимальное время дозации 25%, максимальное время дозации 90% от 10 минутного временного отрезка)

Примечание: Устройство находится в меню программирования 1 минуту, после производит

выход без сохранения каких-либо изменений.

Электронная плата

NB: Голубой провод датчика хлора «+»  коричневый «-»

-

+

Голубой

Датчик потока(REED)

Коричневый

Датчик хлора

Электрические соединения:

- Вход датчика хлора

- Вход датчика PH

- Вход датчика Redox

- Вход датчика температуры (PT100)

- Вход герконового датчика потока REED

- Вход датчика уровня насоса хлора (Ёмкость с реагентом)

- Вход датчика уровня насоса pH (Ёмкость с реагентом)

- Вход Flow (Разрешительный сигнал  230 В от циркуляционного насоса)

- Реле хлора («сухой контакт»)

- Alarm или Redox реле («сухие контакты»)

- pH реле («сухие контакты»)

- 240 В вход питания

- Питание насоса хлора

- Питание насоса pH

Гидравлические соединения:

Ротаметр

pH датчик

Rx датчик

Выход

Вход

Кран отбора проб

Фильтр

Калибровка датчика pH

|  |  | Промойте |
| --- | --- | --- |
| Опустите датчик в раствор 7 | Калибровка Удерживайте клавишу 3 секунды Выберите pH калибровку 5 | Нажмите_cal Калибровка длится 1 минуту Ждите________60с__ 6 |
| 7pH_Quality_100% Качество датчика 7 | Промойте | Опустите датчик в раствор 4 |
| 4pH___Нажмите_cal Калибровка длится 1 минуту Wait________60s__ 10 | 4pH_Quality_100% Качество датчика 11 | Промойте |
|  | Нажмите Enter для сохранения и выхода 14 | Обычный режим работы 15 |

Примечание:

При установке в меню Calibration = Easy, калибровка будет выполняться по одной точке с 7 pH

буферным раствором.

Калибровка датчика Redox

|  |  | Промойте |
| --- | --- | --- |
| Опустите датчик в раствор 465мВ | Калибровка Удерживайте Cal 3 секунды Выберите Redox calibration 5 | 465mv___Нажмите_cal Калибровка длится 1 минуту Ждите________60с__ 6 |
| 465mv_Quality_100% Качество датчика 7 |  |  |
| Нажмите Cal для сохранения и выхода 10 | Обычный режим работы 11 |  |

Калибровка датчика хлора

| Возьмите пробу воды из измерительной ячейки 1 | Измерьте концентрацию хлора при помощи портативного фотометра 2 | Калибровка Нажмите клавишу Cal на 3 секунды Выберите CL calibration 3 |
| --- | --- | --- |
| Нажмите_cal Ждите________10с__ 4 | 0.8_ppm Контроллер отобразит значение,установите значение измеренное портативным фотометром (например. 1.2ppm свободного хлора) 5 | 1.2___Ppm Нажмите Enter Калибровка длится 10 секунд Ждите________10с__ Прибор сохранит параметры 6 |
| Перекройте поток через ячейку Нажмите клавишу Cal 7 | Перекройте поток 8 | ARE you sure?(Вы уверены) Выберите yes, если Вы уверены что поток перекрыт и подтвердите клавишей Enter. 9 |
| Wait________100s__ Ждите 100 секунд. 10 | 0.0___PPM Нажмите клавишу Cal Калибровка длится 10 секунд Wait________10s__ Прибор сохранит параметры и выйдет из меню калибровки 11 |  |

| Сигнал | Дисплей | Реле | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень реагента в баке | level____7,2_ph level____1,2ppm | Аварийное реле замкнуто | - Нажмите клавишу Enter для размыкания аварийного реле - Добавьте реагент в бак |
| OFA Первый сигнал (время >70%) | ofa_alarm | Аварийное реле разомкнуто | - Нажмите клавишу Enter для сброса |
| OFA Второй сигнал (время =100%) | ofa_stop | Аварийное реле замкнуто | - Нажмите клавишу Enter для сброса |
| Аварийный диапазон | Alr band | Аварийное реле разомкнуто | - Нажмите клавишу Enter для сброса |
| Поток | Flow | Аварийное реле замкнуто | - Восстановите поток в системе |
| Системный сбой | Parameter_error | Аварийное реле разомкнуто | - Сделайте сброс к заводским настройкам - Неисправность устройства |
| Калибровка | Errore_7_ph Errore_4_ph Errore_465_mv Calibration_ERROR | Аварийное реле разомкнуто | - Замените датчик или буферный раствор и повторите процесс калибровки |

Для установки заводских настроек выполните следующие шаги:

- Отключите питание Pool Basic

- Держите нажатыми клавиши UP и DOWN и включите питание.

- Дисплей будет отоброжать Init.default no

- Нажмите UP Init.default Yes

- Нажмите Enter для сброса.